附件：

在线多参数分析仪（浊度、余氯、PH）技术参数要求

用途：用于二次供水和管网泵站的余氯、浊度、pH和温度的测量、显示和传输。

技术参数： (1)*测量原理： 余氯：采用恒电压法测量原理，三电极结构（工作电极、对电极和参比电极），并集成 pH 玻璃电极与 PT100 温度电极，解决复杂工况下余氯测量的 pH 与温度补偿； 浊度：90度散射比浊法；光源采用暖白光 LED（色温 3200 K），基于 90°散射原理测量水中浊度，符合 EPA-180.1 标准； pH：电化学法； 温度：PT100；

(2)*测量范围： 余氯：0 ~ 5 mg/L； 浊度：0 ~ 40 NTU； pH： 2.00 ~ 12.00 ； 温度：-5 ℃ ~ 65 ℃；

(3)*准确度： 余氯：±0.01 ppm或±2%读值，取其大者； 浊度：±0.01NTU或±2%读值，取其大者； pH：±0.02； 温度：1%；

(4)*测量下限： 余氯：0.01 mg/L； 浊度：0.001 NTU； pH：0.01

(5)测量间隔：余氯、浊度、pH、温度连续测量；

(6)重复性： 余氯：±2%； 浊度：±1%； pH：±2%； 温度：0.5℃

(7)显示分辨率： 余氯：0.01 mg/L 浊度：0.001NTU； pH：0.01； 温度：0.01 ℃；

(8)响应时间： 电化学电极（pH）T90响应时间＜30sec； 余氯电极T90响应时间＜180sec； 温度电极响应时间<30sec；

(9)*校准方法： 余氯校准：出厂已经校准，使用默认曲线，如有需要可进行单点或两点校准； 浊度校准：支持低中高单点或两点或三点校准，0-0.1NTU低点校准、5-10NTU中点校准、20-40NTU高点校准； pH校准：单点校准、两点校准、三点校准； 电导率校准：单点校准； ORP校准：单点校准；

(10)测量间隔：余氯、浊度、pH、ORP、电导率、温度连续测量；

(11)*样品要求：氯、浊度模块流量调节范围：≥470 mL/min ；

(12)仪器入口压力：0.05 ~ 0.25Mpa

(13)存储容量：内置64Mbit ，可储存多达100万条数据/事件记录；

(14)工作温度：0 ℃ ~ 45 ℃；

(15)存储温度： 仪器：-20℃至+55℃；

(16)相对湿度：5 % ~ 95 %（无冷凝）；

(17)*显示：触摸屏，支持中文操作界面，及更好的历史数据显示界面；语言：中文；

(18)输出： 数字输出：支持Modbus RTU协议；余氯/二氧化氯、pH、ORP、浊度、温度各一路RS485输出 模拟输出：余氯/二氧化氯、pH、ORP、浊度、温度各一路4-20 mA输出；

(19)电源需求：（220±20）VAC/50 Hz；

(20)尺寸：长宽高不大于751mm × 451mm × 231mm；